附件1：

眉山市国有粮油储备有限公司

设备采购情况表

| 名 称 |  | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真菌毒素快速定量检测系统 |  | 1台 | 美国Charm-ROSA-MReader |
| 设备参数 |  | # 一.设备技术参数及要求 1.适用于检测的样品类型：小麦、大米、玉米等粮食及其制品和饲料等。 ★2.所提供仪器的检测原理要求采用国家粮食局胶体金快速定量法的胶体金原理。 ★3.检测项目：黄曲霉毒素B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇（呕吐毒素）、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A、T2-HT2毒素、伏马菌毒素。除了以上六种项目外，仪器设置有预留项目，可根据用户需求扩充新的检测项目，并可提供相关的升级服务。 ★4.检测的精度和范围。检测精度：测量重复性小于0.03，响应时间小于5秒。黄曲霉毒素B1定量检测范围：0-150ug/kg；黄曲霉毒素B1检测限<2ug/kg。呕吐毒素定量检测范围：0-6000ug/kg；呕吐毒素检测限≤100ug/kg。玉米赤霉烯酮定量检测范围：0-1400ug/kg；玉米赤霉烯酮检测限＜5ug/kg。赭曲霉毒素A定量检测范围：0-150ug/kg；赭曲霉毒素A检测限：＜2ug/kg。T2/HT2毒素定量检测范围：0-2500ug/kg；T2/HT2毒素检测限：＜10ug/kg。伏马菌毒素定量检测范围：0-6000ug/kg；伏马菌毒素检测限：≤250ug/kg。 5.仪器附带专用的日常监控卡，可以随时、快速和便捷的检定以及校准仪器。 ★6.三线定量设计，检测范围更宽、更准确。 7.检测仪器自带内置标准曲线，无需计算直接读取定量结果。 8.能在数据软件中自动根据相关的参数校正提取效率，使结果更准确. 9.检测时间：单个样品及双实验时间最多15分钟，一份样品同时测四个项目的时间是20分钟（单个项目平均检测时间约5分钟）。 10.操作简单，一步孵育一健式读取结果。减少了人为误差，无需使用标准品，保护环境和人员健康、节省时间。 11.适用环境：温度-35-50℃，具备数字防水、防尘、防震、防摔键盘技术；仪器轻便小巧，既可在常规实验室操作，也可在田间地头、收购现场、一般室内场所和企业车间操作。 12.追溯功能：可存储记录检测时间，样品编号，产品批次等多种信息，可根据日期、操作人员或检测项目进行检索，检测条具有唯一标识功能，不易混淆. 13.信息化：可与计算机共享数据，可使用计算机编辑、保存和分析数据。并可上传数据。 ★14.所提供的仪器被用于参考制定了国家粮食局出具的关于真菌毒素胶体金快速定量检测方法相关的行业标准或国家标准。 ★15.所提供的仪器的黄曲霉毒素B1检测项目经过国家粮食局标准质量中心验证，且通过验证的适用样品至少包括稻谷、小麦、玉米。（提供证明材料） ★16.所提供的仪器的呕吐毒素检测项目经过国家粮食局标准质量中心验证，且通过验证的适用样品至少包括稻谷、小麦、玉米。（提供证明材料） ★17.所提供的仪器的玉米赤霉烯酮检测项目经过国家粮食局标准质量中心验证，且通过验证的适用样品至少包括稻谷、小麦、玉米。（提供证明材料） ★18.所提供的仪器的赭曲霉毒素A检测项目经过国家粮食局标准质量中心验证，且通过验证的适用样品至少包括稻谷、小麦、玉米。（提供证明材料）. # 二.检测条技术参数及要求 ★1.检测条为全封闭包装，可以撕开加样槽封膜加样，加样完毕后可以封上加样槽，避免检测条的变质以及有毒有害物质的溢出，保护了操作人员的安全。 ★2.检测条自带阳性质控，无需更换内置标准曲线. ★3.检测条为水平式多通道恒温孵育，以确保流速的稳定性。 ★4.检测条能配套本项目中的真菌毒素定量检测系统使用。 |  |
| 售后服务 | - 进行现场设备安装、调试和验收：在接到用户通知后，中标人需在1周内安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试设备，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。 - 技术培训要求：设备安装后至验收前，在用户所在地对用户进行设备操作和日常维护的现场培训，直至用户方2人以上能完全独立操作。 - 提供2人次以上免费专业技术培训，培训期间参与培训人员的培训费、旅费、食宿费由中标人全包； - 质量保证期（简称“质保期”）：自验收合格之日起二年，质保期内中标人免费提供咨询，对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养、软件系统包维护升级。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。 - 维修响应：2小时故障响应，24小时内到现场。提供最快最优的服务响应，提供相关的服务点证明以及相关人员的联系方式。 - 投标人需在用户所在地设有售后服务点以及相关配套的售后与应用人员，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证设备的正常操作，并协助用户进行方法开发。 |  |  |